福泉市第一人民医院采购

全自动化学发光免疫检测系统及耗材技术参数

- 一、设备要求：

- 1、★检测原理：吖啶酯直接化学发光法。

- 2、样本类型：支持全血、血清、血浆样本

- 3、检测时间：单个检测项目出结果时间≤15min，同时可出至少6个测试结果。

- 4、★样本位：≥6个样本位，支持原始采血管直接上机，自动扫描识别病人信息。

- 5、试剂位：≥12个试剂位，仪器通量数≥6个测试通道

- 6、★温控系统：温度控制准确性为设定值±0.3℃以内，温控波动度不超过 0.1℃

- 7、精密度：批内重复性≤8%，线性相关系数r≥0.99

- 8、携带污染率：≤0.0002%

- 9、★试剂卡类型：采用单人份独立包装，白色试剂卡设计，避免检测光因深色环境吸收而衰减，提高灵敏度。

- 10、分离/洗涤：采用双针三阶磁分离清洗方式，保证低背景值和高灵敏度。

- 11、★校准方式：使用RFID卡在仪器上扫描添加校准品信息，只需两点校准。

- 12、吸样方式：一次性TiP头，自动吸样，无交叉污染风险。

- 13、★废弃物处理：全封闭的废物收集系统，仪器自动收集所有废弃物。

- 14、★样本量：参数测定时样本用量最小10ul

- 15、试剂项目参数：

- 15.1肌钙蛋白I（TnI）：检测范围0.01--50ng/mL，重复性CV≤8%。

- 15.2肌红蛋白（MYO）：检测范围20-3000ng/mL，重复性CV≤8%。

- 15.3降钙素原（PCT）：检测范围0.03-100ng/mL，重复性CV≤8%。

- 15.4 D-二聚体（D-Dimer）：检测范围0.005-5ug/mL FEU，重复性≤8%。

- 15.5全程C反应蛋白（hsCRP+CRP）：检测范围0.01-100mg/L，重复性≤8%。

- 15.6氨基末端脑利钠肽前体（NT-proBNP）：检测范围25-35000ng/L，重复性≤8%。

- 试剂准确度：回收率在（100%±10%）之间。

- ★全自动化：自动完成加样、混匀、孵育、清洗分离、检测、结果计算、出报告直至废料处理全部操作。全程压力监控、智能液面检测、气泡检测、堵针检测。

- 支持测试中在线装载试剂和样本，实现连续测试。支持随时插入急诊测试。

- 19、内置双条码扫描仪及RFID，自动扫描识别，免除手工录入操作。

- 20、可设置自动开机，支持24小时待机。开机自动检测灌注，免去手工维护。

- 21、电源：100-240V ，50/60Hz，输入功率180VA；熔断器 F5AH 250V

- 22、重量：≤40kg，适用于急诊科、胸痛中心、ICU、心内科等众多临床科室。

- 23、工作条件：温度 10-30℃；相对湿度 30-70% RH，大气压力：61.6 - 106.0kPa（海拔高度：-400-4000m）

- 24、储运条件：温度-20 - 55℃ ；相对湿度 10-95% RH ，大气压力 22.0-107.4kPa。

- 二、耗材要求：

- 肌钙蛋白TnL测定试剂盒，深圳麦科田。

- N末端B型脑钠肽前体（NT-PrBNP)测定试剂盒。