福泉市第一人民医院（外三科）医疗设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 数量 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电监护仪 | 见参数 | 2台 |  |  |
| 2 | 亚低温治疗仪 | 见参数 | 2台 |  |  |
| 3 | 多功能转运床 | 见参数 | 2台 |  |  |
| 4 | 转运心电监护仪 | 见参数 | 1台 |  |  |
| 5 | 等离子消毒机（1000型） | 见参数 | 1台 |  |  |
| 6 | 等离子消毒机（600型 | 见参数 | 1台 |  |  |

医疗设备采购参数及要求

一、转运心电监护仪参数

- 一体式监护仪,可用于监护成人、儿童、新生儿患者

- * ≥10寸电容式触摸屏，具有手势操作，音量和屏幕亮度可通过上下滑动屏幕快速调节

- 智能背光自动调节，在各种光线环境下都能观察清晰

- 监测参数：心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏, 体温，可选配呼气末二氧化碳

- *具备3导、5导、6导心电导联切换功能，可升级12导心电

- 具备 ECG 多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测，具备智能导联脱落监测功能

- *无创血压具有手动、周期、快速、序列测量方式

- 可监测灌注指数PI，测量范围0.05-20%，能有效反应末梢循环的功能状态

- * 呼吸率及呼吸波形可通过脉搏波监测，适用更多人群，无须耗材，降低成本

- 具有三级声光报警， 参数报警级别可调，具备报警集中设置功能

- 具备血液动力学、氧合计算、通气计算、药物计算、肾功能计算功能

- 大容量数据存储功能，支持外部USB存储设备

- * 具有配件收纳箱，便于配件的收纳管理，提供更大空间

- 整机无风扇，低功耗，标配锂电池，工作时间可达 4小时以上

- 强大的网络扩展功能，他床观察可支持15台以上床边机

- 具有有线、无线、5G等联网功能，与中央监护系统站或医院信息系统联网

- * 具有物联网信息传输功能，方便医院查看设备的健康状态及定位，提高设备的管理效率

- 可选配3通道记录仪，实现热敏打印；支持网络打印功能

二、多功能转运床参数及功能

★1、产品通过ISO9001、ISO13485认证、ISO14001认证、欧盟CE认证、ISO45001:2018职业健康安全管理、节能环保产品、高新技术企业。

2、规格：（2150×1050×450-780mm）±50mm。为体现产品制造的优异性能，电动病床采用大型设备（进口自动焊接机器人、大旋风自动喷涂流水线、大型激光切割机、立式加工中心）制造。

3、体位调节功能：背部上升0-75°±5°；腿部上升0-35°±5°；高低升降450-650mm；前后倾斜0-13°±3°，背腿联动，具备角度调节用符合方框式装置。

4、整机床板具有交互式连接装配装置，确保整机结构稳定，牢固可靠。

5、配有手持线型遥控器，大图标显示，操作自如；护栏选配有专用控制器，可控制病床的各种体位活动。

6、床面板为优质冷轧钢一次性冲压成型，具有椭圆造型通透设计床板；符合IEC规格美式护栏，更加安全美观。

7、采用（电泳＋粉末）复式喷涂，确保管壁内也有油漆保护，保证产品内外品质达到一致。

8、采用链式优质医用马达，VO级防火材料，光滑表面易于清洁维护。具有低噪音，长寿命特点。

9、中控刹车双面脚轮125mm三段式（锁定、自由、定向）中控锁树脂双面脚轮，防腐蚀、耐酸性佳。

10、病床两侧设附属吊架，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋。

11、床体头尾两侧标配有4个输液架插孔。

12、底框采用方弧角管设计，美观大方，周身边缘光滑，无积尘现象。

★13、可拆卸式床头、尾护板。带有床头卡扣装配体，在紧急时能方便拆卸抢救、特殊护理及安全搬运病人。（提供证明文件材料）

14、背腿联动，背部升降时，腿部自动快速配合升降。有效预防褥疮，减少医护人员工作强度。

★15、病床具有先进的旋转支架升降机构，确保升降平稳，无晃动。（提供证明文件材料）。

三、 病人监护仪技术参数有需求

- 知名品牌，CFDA Ⅲ类注册，插件式监护仪，主机插件槽≥5个，可另选配插件箱，满足参数升级需要。可通过有线和无线的方式联入中央监护系统。

- 显示屏：

  - 尺寸≥12.1”，可外接显示器，同时观察波形≥10通道。

  - 可选触屏。

- 标准配置：心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、双体温(TEMP)。可选配置：12导心电(12-Lead)、有创压力(IBP)、主流\旁流呼末二氧化碳(EtCO2)、微流呼末二氧化碳(EtCO2)、麻醉气体(AG)、脑电双频指数(BIS)；可选触屏、锂电池、记录仪。

- 监护的病人类型包括：成人、小儿、新生儿。

- 显示界面：提供常规界面、实时动态短趋势、大字体、7/12导联同屏、他床观察、呼吸氧合图OxyCRG等界面。

- 提供4种科室界面供自定义。

- 心电、呼吸、无创血压、血氧、体温、IBP、BIS参数的医用电气安全级别，达到CF级。

- 心电：

  - 标配心电3/5导。

  - 可选配12导心电；

  - 具有监护、手术（滤波）和扩展（诊断）等3种以上的滤波模式；

  - 心电扫描速度扫描速度 6.25/12.5/25/50 mm/s。

  - **心电附件：可选配应用于手术室的抗电刀心电导联附件，原装进口，分体式，在该监护仪的用户手册的附件目录中，提供进口证明材料。

- 心律失常分析和ST分析功能：

  - 标配心律失常种类≥23种，包括“房颤”等高级分析功能。

  - 标配 QT/QTc 分析功能，显示QT、QTc、ΔQTc和QT-HR测量值，有利于发现尖端扭转型室速、室颤、癫痫、晕厥、猝死等高风险情况。

  - 具有最多12导ST分析功能，ST测量范围：-2.5mV至+2.5mV；提供ST-MAP，直观反映心肌缺血或心梗情况.

- 心率：

  - 具有起搏检测功能，可检出并滤过起搏器信号，避免被记作正常的QRS波群和心率。

  - 具备心率变异分析功能，可对病人心率在一定时间内周期性改变情况进行分析，并对心率变异分析结果进行统计，以饼状图形式显示。

- 无创血压：

  - 具备动态血压分析功能，可自动统计分析24小时内血压变化，自动显示平均血压、白天和夜间平均血压、血压高于正常百分比等参数，并以柱状图形式显示，为降压药的用量起指示作用。

  - 具有收缩压和舒张压的血压差报警功能。

  - NBP测量结束时，提供提示音。

  - 具备辅助静脉穿刺功能。

- 血氧：

  - ** 标配具有灌注度指数 (PI) 的进口血氧技术： Masimo或FAST血氧技术，具有良好的抗运动和弱灌注能力；标配原装进口指套式血氧传感器,此传感器在该监护仪的用户手册的附件目录中，提供进口证明材料。

  - 血氧脉率范围30-300bpm。

- 呼吸：

  - 常规使用阻抗法进行呼吸监测。

  - 4种呼吸导联可以选择RA-LA、RA-LL、LA-RL、LL-RL。

- 可选配呼气末二氧化碳 (EtCO2)

  - 可选择主流/旁流EtCO2模块，也可选择微流EtCO2模块

  - ** 主流/旁流EtCO2模块：即通过更换传感器与附件，实现在一个模块上的两种技术切换，旁流技术无需使用集水器或水槽。

  - Oridion MicroStream® 微流etCO2技术，采样速率≤50ml/min，可适用于新生儿；具备IPI（综合肺指数）显示，量化反映患者呼吸通气状态，量化数值为1至10。

- 可选配有创压力(IBP)测量功能，测量范围 -50 mmHg — 400 mmHg。

- 可选配脑电双频指数 (BIS)：

  - 以捕获脑电图（EEG）信号，从脑电图信号导出若干数值，直观反映对患者意识清醒水平和麻醉深度。

  - 提供参数包括：双频指数 (BIS)，信号质量指数 (SQI)，肌电活动 (EMG)，抑制比 (SR) 等。

- 数据存储与回顾：

  - 无需存储卡或中央站，监护仪存储1500组NBP数据列表，趋势存储回放时间1000小时，200组ARR事件或报警信息。

- 通讯：

  - 标配的HL7数据输出，为EMR/HIS提供联网数据。

  - 标配VGA输出接口、护士呼叫接口和除颤同步输出和USB接口。

- 标配通气计算、血液动力学计算、药物浓度计算和氧合计算。

- 记录仪：内置，可打印波形通道≥3通道。

- 认证：

  - 公司通过ISO13485、ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证。

  - CE认证。

四、医用控温仪T2 型技术参数

- 供电电源：	220VAC，50Hz

- 额定功率：	650VA

- 水温温度控制范围：4-25℃

- 空载平均降温速度：平均降温速度≥1.3℃/分钟

- 负载最大平均降温速度：平均降温速度≥2.9℃/h

- 体温监测：	具有体表温度和体腔温度两种专用探头，目标温度设置范围30-45℃，监测精度±0.2℃

- 体温监测报警：双路体温监测报警均可同时独立设置体温下限和（或）体温上限，体温超限时报警并停止输出

- 输出控制方式：双路两组输出，右分别控制，毯/帽可一个或两个同时工作

*

定时范围:	1-99小时或长期运行，可自动计时（包括倒计时）

- 人机交互方式:	高亮度LCD中文及图标显示，简洁明确，方便夜间及紧急情况下使用

*

固化程序:	内置10个常用固化程序，方便紧急时使用，也可用户自定义设置

- 断电保护功能:	具备断电保护功能，断电时再通电开机后，仪器自动运行断电前的程序

- 噪声控制:	正常工作噪声≤55dB

- 毯/帽设计:	TPU材质毯/帽采用蜂窝设计，保证液体流动性，降温快且均匀；冰帽为贴敷式设计，低温时柔软，贴近患者皮肤，体感舒适

*

快速接头设计:	采用进口双向快速液压接头，密封性好，无液体喷溅，方便操作

- 故障智能诊断:	具有水量不足、传感器松脱等智能提示功能；

- 外壳材质与工艺:	外壳采用优质钣金一次成型，并做防锈喷漆处理

- 毯帽存储便捷性:	主机附带毯帽存储篮，方便毯帽的收纳管理，提高毯帽的使用寿命

- 整机尺寸和质量:≤40Kg，整机尺寸（长×宽×高）：500mm×320mm×902mm，体积小，非常方便在病床间尤其是ICU移动使用

- 供电电源：	220VAC，50Hz

- 额定功率：	650VA

- 水温温度控制范围：4-25℃

- 空载平均降温速度：平均降温速度≥1.3℃/分钟

- 负载最大平均降温速度：平均降温速度≥2.9℃/h

- 体温监测：	具有体表温度和体腔温度两种专用探头，目标温度设置范围30-45℃，监测精度±0.2℃

- 体温监测报警：双路体温监测报警均可同时独立设置体温下限和（或）体温上限，体温超限时报警并停止输出

- 输出控制方式：双路两组输出，右分别控制，毯/帽可一个或两个同时工作

*

定时范围:	1-99小时或长期运行，可自动计时（包括倒计时）

- 人机交互方式:	高亮度LCD中文及图标显示，简洁明确，方便夜间及紧急情况下使用

*

固化程序:	内置10个常用固化程序，方便紧急时使用，也可用户自定义设置

- 断电保护功能:	具备断电保护功能，断电时再通电开机后，仪器自动运行断电前的程序

- 噪声控制:	正常工作噪声≤55dB

- 毯/帽设计:	TPU材质毯/帽采用蜂窝设计，保证液体流动性，降温快且均匀；冰帽为贴敷式设计，低温时柔软，贴近患者皮肤，体感舒适

*

快速接头设计:	采用进口双向快速液压接头，密封性好，无液体喷溅，方便操作

- 故障智能诊断:	具有水量不足、传感器松脱等智能提示功能；

- 外壳材质与工艺:	外壳采用优质钣金一次成型，并做防锈喷漆处理

- 毯帽存储便捷性:	主机附带毯帽存储篮，方便毯帽的收纳管理，提高毯帽的使用寿命

整机尺寸和质量:≤40Kg，整机尺寸（长×宽×高）：500mm×320mm×902mm，体积小，非常方便在病床间尤其是ICU。

| - 五、新华牌YKX.P-B-1000型 - 医用等离子体空气消毒器 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用场所：适用与普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等。 |  |
| 2 | 安装方式：壁挂式 |  |
| 3 | 外型尺寸：（L×W×H）：1050×360×170（mm3） |  |
| 4 | 重量：20 Kg |  |
| 5 | 消毒方法：等离子体+静电吸附 |  |
| 6 | 最大适用体积：100 m3 |  |
| 7 | 额定循环风量：1000 m3/h |  |
| 8 | 杀菌区电场强度8000V，积尘区电场强度4000V。 |  |
| 9 | 设备持续工作1小时，臭氧残留量≤0.005mg/m³（提供权威检测报告） | ★ |
| 10 | 净化效果：设备持续工作1小时， 可使100m³房间中≥0.5um的颗粒物数≤3500000个，达到十万级洁净度要求。 | ★ |
| 11 | 洁净空气量CADR（颗粒物）≥210m³/h，提供权威机构检测报告 | ★ |
| 12 | 气雾室细菌的杀灭率均大于99.99%，提供权威机构检测报告。 | ★ |
| 13 | 设备持续工作1小时，对体积为100 m3室内空气中的自然菌消亡率均大于90%，平均消亡率≥95%。（提供权威机构检测报告） | ★ |
| 14 | 人机共存：可在有人状态下进行连续动态消毒。 |  |
| 15 | 外壳采用优质冷轧钢板，结构强度高，阻燃性好，安全性高。 | ★ |
| 16 | 采用粘孔工艺的分子过滤器，可有效去除有机气体和医院的各种异味。 | ★ |
| 17 | 采用新型多功能等离子体模块，杀菌效率高，积尘效果好。(两段式) | ★ |
| 18 | 实时监测室内空气温湿度。 |  |
| 19 | 高、中、低三挡可调风速供用户选择。 |  |
| 20 | 手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作。 |  |
| 21 | 程控数量（定时消毒）6组。 | ★ |
| 22 | 模块化设计，方便用户维护保养。 |  |
| 23 | 一键锁定功能，防止误操作。 |  |
| 24 | 工作时间自动累计功能。 |  |
| 25 | 高档液晶显示屏，远红外线遥控。 |  |
| 26 | 报警功能：等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警。 |  |
| 27 | 输入功率：60W |  |
| 28 | 电源：AC 220V 50Hz |  |
| 29 | 产品证件：卫生安全评价报告 |  |

| 六、新华牌YKX.P-B-600型医用等离子体空气消毒器 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用场所：适用与普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等。 |  |
| 2 | 安装方式：壁挂式 |  |
| 3 | 外型尺寸：（L×W×H）：900×360×170（mm3） |  |
| 4 | 重量：17 Kg |  |
| 5 | 消毒方法：等离子体+静电吸附 |  |
| 6 | 最大适用体积：60 m3 |  |
| 7 | 额定循环风量：600 m3/h |  |
| 8 | 杀菌区电场强度8000V，积尘区电场强度4000V。 |  |
| 9 | 设备持续工作1小时，臭氧残留量≤0.005mg/m³（提供权威机构检测报告） | ★ |
| 10 | 气雾室细菌的杀灭率大于99.99%，提供权威机构检测报告。 | ★ |
| 11 | 设备持续工作1小时，对体积为60 m3室内空气中的自然菌消亡率均大于90%，平均消亡率为97%。（提供权威机构检测报告） | ★ |
| 12 | 人机共存：可在有人状态下进行连续动态消毒。 |  |
| 13 | 外壳采用优质冷轧钢板，结构强度高，阻燃性好，安全性高。 | ★ |
| 14 | 采用粘孔工艺的分子过滤器，可有效去除有机气体和医院的各种异味。 | ★ |
| 15 | 采用新型多功能等离子体模块，杀菌效率高，积尘效果好。(两段式) | ★ |
| 16 | 实时监测室内空气温湿度。 |  |
| 17 | 高、中、低三挡可调风速供用户选择。 |  |
| 18 | 手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作。 |  |
| 19 | 程控数量（定时消毒）6组。 | ★ |
| 20 | 模块化设计，方便用户维护保养。 |  |
| 21 | 一键锁定功能，防止误操作。 |  |
| 22 | 工作时间自动累计功能。 |  |
| 23 | 高档液晶显示屏，远红外线遥控。 |  |
| 24 | 报警功能：等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警。 |  |
| 25 | 输入功率：50W |  |
| 26 | 电源：AC 220V 50Hz |  |
| 27 | 产品证件：卫生安全评价报告 |  |