附件：

福泉市第一人民医院采购

高清鼻窦镜系统（电子鼻咽喉内镜）配置技术参数

（一）配置清单：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字超高清医用摄像系统（含摄像头） | 台 | 1 |
| 2 | 27寸医用高清液晶监视器 | 台 | 1 |
| 3 | 智能LED冷光源 | 台 | 1 |
| 4 | 鼻窦镜 | 条 | 1 |
| 5 | 耳镜 | 条 | 1 |
| 6 | 高档仪器台车 | 台 | 1 |

（二）主要技术要求（带★条款必须满足或优于，所有产品为同一品牌， ）

1、数字超高清医用摄像系统（含摄像头）：

★（1）摄像头具有3组1/3英寸CMOS传感器，每组都是1080P（需提供有效证明文件）；

（2）像素：≥ 1920（H）×1080（V）；

（3）扫描标准： 1125线，50场，50帧 ；

（4）复合视频输出： BNC插座×2；

Y/C（S-VIDEO）输出：S端子×1；

RGB/YPbPr输出：BNC×3；

高清视频输出输出：HD-SDI×2； HDMI×1（输出1080P信号）；

（5）视频输出清晰度：1080P ；

★（6）医用摄像系统分辨力：≥114LP/mm（需提供药监局检验报告证明文件）；

（7）主机前面板8寸液晶屏幕，实时显示图像；

★（8）主机带有USB接口，可接U盘进行拍照、录像，照片和视频均为1080P（需提供药监局检验报告证明文件）；

★（9）主机具有网络视频直播功能（需提供药监局检验报告证明文件）；

★（10）主机具有血管强化功能（需提供药监局检验报告证明文件）；

★（11）主机可联接iPAD实时显示主机图像，进行手术实时直播（需提供药监局检验报告证明文件）；

（12）摄像系统具有图像冻结和2.5倍电子放大功能；

（13）摄像头IPX8防水性能，可浸泡消毒；

（14）摄像头具有四个遥控功能键。

2、医用高清液晶监视器：

（1）4K高清医用液晶显示器，屏幕尺寸≥27英寸;

（2）视角:178度（水平&垂直）;

（3）分辨率:3840×2160;

（4）长宽比:16:9;

（5）显示色:10.7亿色,图像立体感强、色彩还原度高切逼真；

（6）对比度:1000:1;

（7）亮度:800cd/m2;

（8）输入端口: HDMI；BNC（3G-SDI）; DVI-D:×1;

（9）结构外观：金属外壳，白色外观；

3、智能LED冷光源：

（1）LED冷光源，主机前面板带7寸智能LCD触摸操作界面，可显示累计使用时间、照度、亮度等工作状态；带1个智能键，可一键恢复记忆亮度，方便医生操作；

（2）高亮度，使用寿命长，LED发光模组寿命≥40000H；

（3）光源照度：≥1100000Lx；

（4）光源色温：≤6500K；

（5）光输出孔规格:∮10mm；

（6）纤维光纤长度≥2500mm。

4、鼻窦镜：

（1）内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管；

（2）窥镜采用德国光学玻璃、光钎、光锥；

（3）采用棒状透镜技术，图像清晰，视场明亮；

（4）带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；

（5）0°鼻窦镜，直径4mm×175mm。

5、耳镜：

（1）内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管；

（2）窥镜采用德国光学玻璃、光钎、光锥；

（3）采用棒状透镜技术，图像清晰，视场明亮；

（4）带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；

（5）0°耳镜，直径3mm×110mm。

6、高档仪器车：

（1）整体组合，装卸自如；

（2）铝合金立柱，倍显档次；

（3）层板可调，空间多重组合。