附件：        福泉市第一人民医院采购

肝功能剪切波量化超声诊断仪技术参数及配置要求

一、技术规格及要求：

1、项目概况：

1.1.设备名称：肝功能剪切波量化超声诊断仪

1.2.用途说明：用于慢性肝病纤维化程度的确认以及对肝硬化并发症的预测，对抗病毒疗效的跟踪评估都有重大意义

2、主要技术性能指标及要求、配置：

2.1.产品需具备国家医疗器械注册证

★2.2.显示屏：≥12英寸，高清晰一体化LCD触摸屏

2.3．接口：RJ45、USB2.0*2、兼容DICOM端口

2.4.主机：

2.4.1. CPU：≥ 1.5GHz 4 核，RAM ≥ 4GB

2.4.2. 操作系统：不低于Windows7系统

2.4.3.存储容量：≥256GB

2.4.4.电池待机时间：≥2小时

2.5.工作原理：

2.5.1.利用振动控制的瞬时弹性成像技术来评估肝脏的硬度

2.5.2.利用受控衰减参数来评估肝组织的脂肪变数值

2.6. 超声图像：实时超声引导定位，系统显示两幅超声图像用于定位以求符合测量标准

2.6.1. A模式（实时超声信号振幅）

2.6.2. 时间位移（TM）模式

2.6.3.弹性图：彩色弹性结果图显示测量深度及时间，通过斜率及图形状态评估结果准确性

2.7.测量数值显示：患者信息、硬度值中位数、脂肪肝值中位数、单次测量硬度值、单次测量脂肪肝值、IQR、检测成功率、测量次数、无效测量次数等

2.8.硬度量程：≥65Kpa      精确度：变异系数≤5%

2.9.脂肪肝量程：≥350dB/m   精确度：变异系数≤10%

2.10.探头：超声定位与纤维扫描二合一探头

2.11.可同时连接纤维扫描探头数量:≥1

2.12.工作状态指示 :LED指示灯显示探头工作状态

2.13.超声换能器: 实时监测  超声换能器实时发射、接收超声波

2.14.取样体积：≥3cm3

2.15.剪切波探头:

2.15.1.传感器直径:≤7mm

2.15.2.探头超声传感器频率:3.5MHz

2.15.3.超声波有效跟踪深度:≥70㎜

2.15.4 剪切波振幅:≥2mm

2.15.5. 剪切波探头测量深度：≥60mm(皮下)

★2.15.6 剪切波激发方式：手动激发

2.15.7.剪切波频率  50 Hz

2.16.自动检测SCD（皮肤表面到肝脏包膜的距离），无需输入患者身高，体重

2.17. 智能压力指示：实时监测探头承受压力范围并具有压力过载自动停止检测功能

★2.18.智能肝脏定位：具有肝脏定位指示灯，提示最佳检测位置

2.19.支持中、英文等多种语言报告，能够导出Excel、PDF多种格式报告

2.20 报告阅读：支持手机二维码阅读报告

3.系统工作站：

3.1数据存储：自动存储数据

3.2 数据加密：导出数据可以不包含病人隐私

3.3 数据备份	：支持云备份，防止硬盘损坏后无法恢复数据

3.4 数据分析	：能够依据病人历史检查结果，辅助医生分析病情

3.5 数据统计：能够按照年月日统计检查数量与病人总人数，能够按照姓名，性别，年龄，检查年月日等数据单独统计

3.6 候诊病人：能够把候诊病人信息自动传输到设备上，减少操作者操作时间。

3.7 远程诊断：支持通过互联网连接远程诊断工作站故障

配置要求

| 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 主机 | 台 | 1 |
| 纤维探头 | 个 | 1 |
| 脂肪变定量模块 | 套 | 1 |
| 彩色打印机 | 台 | 1 |
| 可移动台车 | 台 | 1 |
| 系统工作站（含电脑，软件） | 套 | 1 |