口内扫描仪技术参数

- 具有（定制投影系统）结构光的非接触式扫描仪

- 扫描范围：（标准头）16mm X  12mm，（迷你头）12mm X  9mm。

- 扫描景深：22 mm

- 扫描精度(std.)：<0.020mm(3Teeth); <0.05mm(Single Jaw)

- 扫描帧率：20帧/秒

- 机身重量：240±10 g

- 扫描头使用次数：高温高压灭菌100次

- 产品使用周期：8年

- 支持用户拆卸尾线：方便院内设备科工程师进行更换，降低成本，缩短维护周期，即装即用。

- 无需加密狗驱动口扫软件。

- 支持扫描头热度设置：支持至少低/中/高三档，可以根据实际季节气温调整到患者舒适的扫描温度。

- 集成录屏和截图功能：支持口扫使用过程中及时截取视频或者图片作为病例素材，方便插入到课件PPT里，便于临床医生对内/外进行病例分享。

- 十三．预建单功能：支持在部分门诊管理系统中创建一个患者订单可同步推送至口扫软件端，一次录入，门诊管理系统和口扫端两端可同步更新。

- 十四．集成在线售后系统和Teamviewer：在口扫软件端可直接打开TeamViewer远程软件和售后对接系统，便于快速对接售后系统，一触即达。

- 十五．体感功能：口扫内置陀螺仪，可采用AI体感功能，双击物理按键即可启动“预览”、“上一步”、“下一步”和“暂停”等功能，可有效避免触摸键盘、鼠标，进而减少椅旁交叉感染的风险。

- 十六．口腔检查报告功能

十七.口扫打印一体化：患者口内数据可以通过口扫软件直接打印3D模型，不需要导出到第三方软件支持，且口扫数据可以快速编辑，可实现快速封底、抽壳、加字、排溢孔等操作

- 十八.动态咬合功能：实时扫描、记录患者下颌运动轨迹，可支持导入第三方CAD设计软件，高效还原口内运动轨迹，去除咬合干扰点。

- 十九.数字印模审核系统：提供一个数据审核模板，支持加工厂技师快速确认数字印模质量是否符合设计要求，如果数据不合格可及时推送至临床端口扫软件，便于临床用户补扫。

- 二十．智能对比软件(MetronTrack)：基于患者的多组口扫数据，可以进行两两对比，实时跟踪、监测牙齿、牙列的改变情况。

二十一.模型修整：提取基牙边缘线之后可进入该功能，支持进行就位道设置、倒凹填补、边缘线下沉等操作。