附件1：
自体输血血液回收机技术参数
一、技术参数：
1.至少具有三种操作模式：自动模式、半自动模式、手动模式；
2.适用范围：适用于外科手术、创伤性出血等场景，对患者术中/创伤后自体血液进行回收、过滤、离心、清洗后回输，适用于出血量≥400mL的临床手术。
3.具备回收器且可供儿童使用的耗材及对应操作程序，并可选配血液过滤器。
4.流量控制：具备一个独立的液体滚压泵和多个独立的管道夹系统。
5.界面显示：主机一体式液晶显示屏，图文数据显示，轻触式防水操作面板。
6.紧急模式血液处理时间：≤15秒。可实现连续回输。
7、设备具备总结功能：机器能自动统计出进血量、清洗量、回收血量等，便于临床总结。
8.设备具有断电保护功能，接入电源后能够继续断电前的工作。
9.红细胞回收率标准：≥90%。
10.血液经回收机处理后红细胞压积标准：≥50%。
11.抗凝剂清除率： > 98%
12.破碎细胞、游离血红蛋白、炎性因子等有害物质清除率 > 98%
13.红细胞存活率：≥90%。
14.具有预冲功能、标准清洗液用量：≥800ml
15.离心机最高转速：≤5600转/分
16.具备独立的浓缩和回血功能。
17.具备血液成份分离功能。
18.具有红细胞血层检测功能。
19.具备气泡检测功能。
20.具有精密断流监测及血层监测传感器功能。
21.具备操作不当报警功能。
22.具备抗颠簸摇摆功能：特别安装减振系统，可以满足舰船、车载条件下机器正常工作。
23.设备、耗材均为原厂生产制造，且设备生产时间需在2025年及以后。
   二、工作条件：
1.工作电压：AC 220V，50Hz；280VA；
2.工作环境温度：普通手术室的工作环境
 三、配套耗材：
1.一次性使用离心杯式血细胞回收器容积：125ml-300ml、可根据实际情况选配血液过滤器。
2.负压吸引管组件配套使用。
3.一次性使用血液收集装置容积：2000ml以上



附件2：
[bookmark: heading_1][bookmark: heading_2]自体输血血液回收机及配套耗材报价单
一、设备报价
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	自体输血血液回收机
	
	台
	1
	
	
	全新原厂正品


[bookmark: heading_3]二、配套耗材报价
	序号
	耗材名称
	规格要求
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	一次性使用离心杯式血细胞回收器
	125ml、250ml
	套
	1
	
	
	规格不一样自行填写原厂配套

	2
	一次性使用血液收集装置（含负压吸引管组件）
	2000ml、
3000ml
	套
	1
	
	
	规格不一样自行填写原厂配套


[bookmark: heading_5]三、承诺条款
1.所投设备均为近期生产、原厂全新、未使用过的正品设备，无翻新、无拆机、无库存积压、无改制组装情况。设备全部资质文件齐全、真实有效，完全符合国家医疗器械相关标准、行业规范及本次采购项目要求。
2.交货期：以合同签订时间为准。
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供应商（盖章）：
法定代表人或授权代表签字：
联系电话：
时间：
