附件1：

自体输血血液回收机技术参数

一、技术参数：

1.至少具有三种操作模式：自动模式、半自动模式、手动模式；

2.适用范围：适用于外科手术、创伤性出血等场景，对患者术中/创伤后自体血液进行回收、过滤、离心、清洗后回输，适用于出血量≥400mL的临床手术。

3.具备回收器且可供儿童使用的耗材及对应操作程序，并可选配血液过滤器。

4.流量控制：具备一个独立的液体滚压泵和多个独立的管道夹系统。

5.界面显示：主机一体式液晶显示屏，图文数据显示，轻触式防水操作面板。

6.紧急模式血液处理时间：≤15秒。可实现连续回输。

7、设备具备总结功能：机器能自动统计出进血量、清洗量、回收血量等，便于临床总结。

8.设备具有断电保护功能，接入电源后能够继续断电前的工作。

9.红细胞回收率标准：≥90%。

10.血液经回收机处理后红细胞压积标准：≥50%。

11.抗凝剂清除率： > 95%

12.破碎细胞、游离血红蛋白、炎性因子等有害物质清除率 > 90%

13.红细胞存活率：≥90%。

14.具有预冲功能、标准清洗液用量：≥800ml

15.离心机最高转速：≤5600转/分

16.具备独立的浓缩和回血功能。

17.具备血液成份分离功能。

18.具有红细胞血层检测功能。

19.具备气泡检测功能。

20.具有精密断流监测及血层监测传感器功能。

21.具备操作不当报警功能。

22.具备抗颠簸摇摆功能：特别安装减振系统，可以满足舰船、车载条件下机器正常工作。

23.设备、耗材均为原厂生产制造，且设备生产时间需在2025年及以后。

二、工作条件：

1.工作电压：AC 220V

2.工作环境温度：普通手术室的工作环境

三、配套耗材：

1.一次性使用离心杯式血细胞回收器容积：125ml～300ml、可根据实际情况选配血液过滤器。

2.负压吸引管组件配套使用。

3.一次性使用血液收集装置容积：2000ml以上

附件2：

自体输血血液回收机及配套耗材报价单

一、设备报价

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自体输血血液回收机 |  | 台 | 1 |  |  | 全新原厂正品 |

二、配套耗材报价

| 序号 | 耗材名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用离心杯式血细胞回收器 | 125ml、250ml | 套 | 1 |  |  | 规格不一样自行填写原厂配套 |
| 2 | 一次性使用血液收集装置（含负压吸引管组件） | 2000ml、 3000ml | 套 | 1 |  |  | 规格不一样自行填写原厂配套 |

三、承诺条款

- 1.所投设备均为近期生产、原厂全新、未使用过的正品设备，无翻新、无拆机、无库存积压、无改制组装情况。设备全部资质文件齐全、真实有效，完全符合国家医疗器械相关标准、行业规范及本次采购项目要求。

- 2.交货期：以合同签订时间为准。

供应商（盖章）：
法定代表人或授权代表签字：

联系电话：

时间：