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光动力治疗系统技术参数
	序号
	招标文件技术参数要求
	所投产品的实际参数
	备注

	
	
	
	

	1
	设备功能用途：与光敏剂配合使用，用于牙周炎的辅助治疗。
	设备功能用途：与光敏剂配合使用，用于牙周炎的辅助治疗。
	

	2
	主要配置
	
	

	3
	1.光牙周治疗仪主机1台
	光牙周治疗仪主机1台
	

	4
	2.导光头5个
	导光头5个
	

	5
	3.菌斑指示剂5盒
	菌斑指示剂5盒
	

	6
	4.遮光板5个
	遮光板5个
	

	7
	5.TYPC充电器
	TYPC充电器
	

	8
	6.数据线1条
	数据线1条
	

	9
	7.无线充电器座1个
	无线充电器座1个
	

	10
	技术要求
	
	

	11
	1.激光中心波长：662nm±3nm。
	激光中心波长：662nm±3nm。
	

	12
	*2.激光波长谱宽度FWHM：≤4nm。
	
	

	13
	3.激光器输出最大光功率（不接导光头）:180mW,允差 ±5% 。
	激光器输出最大光功率（不接导光头）:180mW,允差 ±5% 。
	

	14
	4.终端输出光功率密度（接导光头）：≤2mW/cm2  。
	终端输出光功率密度（接导光头）：小于2mW/cm2 。
	

	15
	5.输出激光功率不稳定度：≤±5% 。
	输出激光功率不稳定度St ：优于±5% 。
	

	16
	*6.输出激光功率复现性：≤±5% 。
	输出激光功率复现性Rp：优于±5% 。
	

	17
	7.激光输出时间控制：定时为：60s，允差±1s。
	激光输出时间控制：定时为：60s，允差±5s。
	

	18
	8.主机电池低电量提示。
	主机电池低电量提示。

	

	19
	9.具有OLED显示屏，可以显示治疗时间、程序、状态等。
	具有OLED显示屏，可以指示已工作治疗时间、程序、状态等信息。
	

	20
	10.有根管、牙周、种植三个治疗模式，自动记时、停止。
	有根管，牙周，种植三个模式，自动记时停止。
	

	21
	11.电池和主机一体机，按键式。
	电池和主机一体机，按键式。
	

	22
	12.具有震荡功能。
	具有震荡功能，有效促进光敏剂扩散。
	

	23
	13.可以与0.2㎜直径光纤配合使用。
	可以与0.2㎜直径光纤配合使用。
	

	24
	14.电气安全要求：激光牙周治疗仪符合GB 9706.1-2007的要求。
	电气安全要求：激光牙周治疗仪符合GB 9706.1-2007的要求。
	

	25
	15.电磁兼容性：激光牙周治疗仪符合YY 0505-2012的要求。
	电磁兼容性：激光牙周治疗仪符合YY 0505-2012的要求。
	

	26
	商务要求：软件终身免费升级；
	软件终身免费升级
	

	27
	设备质保期：三年
	设备质保期：三年
	




