附件4：

手术显微镜技术参数

| 技术参数要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
|  | 变倍系统 | 手动五档变倍，放大倍率为1.7x-19x。 |
|  | *变角双目镜筒 | 角度调节范围不低于0-180°，瞳距覆盖范围不小于50mm-75mm，带精确瞳距调节旋钮，可显示瞳距数值，调节精度小于1mm，双目镜筒焦距170mm。 |
|  | 广角目镜 | 12.5X目镜，Φ18mm视场，屈光度调节范围不小于±7D，眼罩高低可调。 |
|  | *物镜 | 198-455mm大变焦物镜，满足不同高度的工作距离，带防溅保护罩。 |
|  | 镜片技术 | 采用复消色差技术，消除有害杂光，更好地保护使用者的眼睛。 |
|  | *钟摆系统 | 钟摆系统集成90°延长器（非旋转环），镜身可以独自左右倾摆，无需调整双目镜筒，摆角±23°。 |
|  | *景深增强模式 | 主镜集成景深增强模式。 |
|  | 照明系统 | - 亮度连续可调；工作距离200mm，物面最大照度不低于80,000Lx； - 平均使用寿命不少于50000小时。 - 自动限位开关，抬高显微镜小横臂可自动关灯，下拉至工作位自动开灯，延长灯泡的使用寿命。 |
|  | 光斑 | - 配置橙色滤镜； - 配置绿色滤镜； - 光斑大中小3档可调。 |
|  | 落地式支架 | 轻便，便于移动，支架臂伸展范围不小于1438mm。 |
|  | 内置及集成式全 高清影像系统 | - 内置4K影像实时输出； - 支持U盘存储，动/静态影像可快速存储于U盘； - 支持鼠标及脚踏直接对内置相机系统进行操作。 |
|  | 相机按键 | 显微镜头部集成相机按键，可完成拍照，录像，冻结操作。 |

| 配置清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 移动式或悬挂式支架系统包含底座和立柱 | / | 套 | 1 |
| 180度变角双目镜筒转盘式瞳距调节 | / | 套 | 1 |
| 12.5X双目镜筒 | / | 套 | 2 |
| 5档变倍变倍系统 | / | 套 | 1 |
| 198-455mm变焦物镜 | / | 套 | 1 |
| 内置4K影像系统 | / | 套 | 1 |
| 防尘罩 | / | 套 | 1 |
| 舒适型把手 | / | 套 | 1 |
| 无线鼠标 | / | 套 | 1 |
| 消毒罩套装 | / | 套 | 2 |
| 高清液晶显示器 | / | 套 | 1 |
| 显示器支架 | 标准 | 套 | 1 |
| U盘 | / | 个 | 1 |
| HDMI高清线 | 3米 | 根 | 1 |