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手术显微镜技术参数
	技术参数要求

	序号
	指标名称
	技术参数

	1 
	变倍系统
	手动五档变倍，放大倍率为1.7x-19x。

	2 
	*变角双目镜筒
	角度调节范围不低于0-180°，瞳距覆盖范围不小于50mm-75mm，带精确瞳距调节旋钮，可显示瞳距数值，调节精度小于1mm，双目镜筒焦距170mm。

	3 
	广角目镜 
	12.5X目镜，Φ18mm视场，屈光度调节范围不小于±7D，眼罩高低可调。

	4 
	*物镜
	198-455mm大变焦物镜，满足不同高度的工作距离，带防溅保护罩。

	5 
	镜片技术
	采用复消色差技术，消除有害杂光，更好地保护使用者的眼睛。

	6 
	*钟摆系统
	钟摆系统集成90°延长器（非旋转环），镜身可以独自左右倾摆，无需调整双目镜筒，摆角±23°。

	7 
	*景深增强模式
	主镜集成景深增强模式。

	8 
	照明系统
	1) 亮度连续可调；工作距离200mm，物面最大照度不低于80,000Lx；
2) 平均使用寿命不少于50000小时。
3) 自动限位开关，抬高显微镜小横臂可自动关灯，下拉至工作位自动开灯，延长灯泡的使用寿命。

	9 
	光斑
	1) 配置橙色滤镜；
2) 配置绿色滤镜；
3) 光斑大中小3档可调。

	10 
	落地式支架
	轻便，便于移动，支架臂伸展范围不小于1438mm。

	11 
	内置及集成式全
高清影像系统
	1) 内置4K影像实时输出；
2) 支持U盘存储，动/静态影像可快速存储于U盘；
3) 支持鼠标及脚踏直接对内置相机系统进行操作。

	12 
	相机按键
	显微镜头部集成相机按键，可完成拍照，录像，冻结操作。










	配置清单

	名称
	规格
	单位
	数量

	移动式或悬挂式支架系统包含底座和立柱
	/
	套
	1

	180度变角双目镜筒转盘式瞳距调节
	/
	套
	1

	12.5X双目镜筒
	/
	套
	2

	5档变倍变倍系统
	/
	套
	1

	198-455mm变焦物镜
	/
	套
	1

	内置4K影像系统
	/
	套
	1

	防尘罩
	/
	套
	1

	舒适型把手
	/
	套
	1

	无线鼠标
	/
	套
	1

	消毒罩套装
	/
	套
	2

	高清液晶显示器
	/
	套
	1

	显示器支架
	标准
	套
	1

	U盘
	/
	个
	1

	HDMI高清线
	3米
	根
	1



