附件5：

产后康复治疗仪（便携式生物刺激反馈仪）采购参数

1. 注册证适用范围需包括电刺激治疗和生物反馈治疗。

2. 主机电容触摸屏，触摸屏幕尺寸≥10 英寸。

3. 双供电模式，内置电池+外接电源，锂电池容量≥4000mAh。

4. 具有手提把手，可立放于桌台上。

5. 主机可接地线，避免电磁干扰。

6. ▲主机多功能物理通道≥4 个，其中≥4 个电刺激通道（STIM），≥ 3 个肌电采集通道（EMG）。

7. 肌电采集范围：1-2500μV（r.m.s）

8. 分辨率：≤0.5μV（r.m.s）

9. 通频带：20Hz～520Hz (-3dB)

10. 刺激电流强度：0-100mA 范围内可调。

11. 电刺激脉冲宽度：20-900μs 范围内可调。

12. 电刺激脉冲频率：在 1-250Hz 范围内可调。

13. 上升/下降时间：0s～18s 范围内可调。

14. 各通道独立控制，多个不同部位可联合治疗。

15. 产康方案包括电刺激治疗和生物反馈治疗等。

16. 设备包含产后康复及综合康复等模块，治疗方案≥50 种。

17. 具有腰背痛表面肌电评估功能，并给出评估报告。

18. 设备可连接无线打印机，直接打印肌电评估报告。

19. 具有生物反馈治疗功能及方案，具有≥3 种以上体位的生物反馈方案。

20. 生物反馈方案可设置治疗时间，调节肌电反馈阈值，显示肌电值等。

21. 具有生物反馈治疗评分功能。

22. 具有腹直肌的触发电刺激训练功能。

23. 自定义方案，实现个性化治疗。

24. 单个电刺激治疗可设置变频模式，实现刺激过程中至少两种频率以及脉宽之间转换。

25. 系统可内置存储患者信息及诊疗记录。

26. 所有产后康复方案，均具有电极片粘贴示意图。

27. 系统可进行数据统计、数据导入、导出等功能。

28. 自动检测通道连接，电极脱落有提示保护。

29. ▲使用年限≥8 年（提供证明）

30.▲每台设备需配备：理疗电极片200片，专用设备台车1辆，一分五导联线8套。

31.整机质保3年。