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电灼红光治疗仪性能参数
治疗仪由主机、红外光手持式治疗头、支架式红光治疗头、一次性使用单极手术电极组成。
1 手持式治疗头
1.1 光源为卤钨灯，额定功率≤150W，工作电压与整机电路适配，符合安全标准 
1.2 光源光谱范围：可见光至近红外波段（400nm～2500nm），有效辐射波段包含600nm～1500nm 
1.3 手持式治疗头光输出口径：10mm～14mm，适配常规导光组件；导线长度：1m～3m 
1.4 在标准工作距离下，照射光斑直径：1.0cm～2.5cm可调或可选配不同规格1.5 治疗头外罩手持部分表面温度：连续工作状态下符合GB 9706.1医用电气设备安全通用要求 
1.6 输出光功率多档可调，档位≥10档，或连续可调范围0～100%，具有功率（W）或能量密度显示功能
2 支架式红光治疗头 
2.1 光源为卤钨灯，额定电压AC 220V或安全特低电压（≤25V），额定功率≤150W 
2.2 在标准工作距离（10cm～20cm可调）下，照射光斑直径：20cm～60cm范围内可选，满足不同治疗面积需求 
2.3 在额定功率、标准工作距离下，体表照射温度符合YY/T 0165红外治疗设备安全要求，具有过热保护功能 
2.4 光源功率：≤150W 
2.5 支架式治疗头支臂伸展距离≥50cm，满足临床多体位照射需求 
2.6 治疗头俯仰调节范围：向下≥30°，向上≥15°，可在任意角度稳定悬停 2.7 输出光功率多档可调，档位≥10档，或连续可调范围0～100%，具有功率（W）或能量密度显示功能
3 电灼功能 
3.1 手术电极：兼容通用接口的一次性使用单极手术电极，导线长度1.5m～3.0m，或采用国家标准接口（如Φ2.36mm、Φ4.0mm等常规规格） 
3.2 电灼工作频率：100kHz～500kHz范围内，或符合GB 9706.4医用高频电气设备安全要求的有效频率 
3.3 输出功率多档可调，档位≥10档，或连续可调，具有功率（W）显示功能
4 工作条件
 4.1 环境温度：+5℃～+40℃ 
4.2 相对湿度≤80%（无冷凝水） 
4.3 大气压力范围：700hPa～1060hPa 
4.4 电压AC 220V±10%；电源频率：50Hz±1Hz 
4.5 整机最大输入功率≤300VA
5 显示与操作 
5.1 彩色液晶触摸屏，显示尺寸≥7英寸，分辨率满足临床操作识别需求 
5.2 定时功能：1min～99min可调，步进1min，具有倒计时显示和自动停止保护
5.3 具有一键启停功能，支持软件升级（如USB接口或网络方式），升级方式在说明书中明确
主机功能：红光治疗、红外光治疗、电灼/高频手术治疗
设备配置清单
	序号
	配件名称
	数量

	1
	红外光手持式治疗头
	1

	2
	导光棒
	2

	3
	金属软管支架
	1

	4
	支架式红光治疗头
	1

	5
	一次性使用单极手术电极
	1

	6
	备用电刀头
	2

	7
	手持式治疗头备用光源
	1

	8
	保险丝
	4

	9
	电源线
	1

	10
	护目镜
	1

	11
	手持式治疗头及电极挂架
	1

	12
	使用说明书
	1

	13
	保修卡
	1

	14
	合格证明文件
	1

	15
	医疗器械注册证/备案凭证复印件
	1



